ИНСТРУКЦИЯ № 7-2/06

по применению средства дезинфицирующего

«Альфадез форте» ООО «Полисепт», Россия,

для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации 
изделий медицинского назначения

Инструкция разработана в ГУП Московский городской центр дезинфекции (ГУП МГЦД); ФГУН «Российский ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росздрава» (ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава»), 
ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации (ФГУН «ГНЦ ПМБ»), ООО «Полисепт».

Авторы:

Стрельников И.И., Сучков Ю.Г., Сергеюк Н.П., Тарабрина М.А. (ГУП МГЦД);

Афиногенов Г.Е. (ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава»);

Дятлов И.А., Герасимов В.Н. (ФГУН «ГНЦ ПМБ»);

Хильченко О.М. (ООО «Полисепт»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой прозрачную жидкость светло желтого цвета со слабым специфическим запахом.

В качестве действующих веществ в состав средства входит комплекс четвертичных аммониевых соединений: бензалконий хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) – 12%, глутаровый альдегид (ГА) – 4%, глиоксаль – 8%, а также вспомогательные компоненты (изопропиловый спирт, неионогенный ПАВ, стабилизатор, ингибитор коррозии  и др.). Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства 4 – 6.

Средство выпускается в полимерной таре вместимостью 1 дм3 и 5 дм3.

Срок годности средства – 3,0 года в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон, плесеней, а также спороцидными свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов из различных металлов, включая углеродистые стали и сплавы.

1.3. По степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии (пары), мало токсично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз, обладает слабым сенсибилизирующим действием.

0,5-5% рабочие растворы средства при однократном нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, а при многократных нанесениях отмечается сухость кожи. Умеренным раздражающим действие при однократном и многократном нанесении обладает 20% раствор средства. При использовании способа орошения средство вызывает раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны действующих веществ составляет: для бензалконий и дидецилдиметиламмоний хлорида – 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 
2 класс опасности); для глутарового альдегида - 5,0 мг/м3 (пары, с пометкой «аллерген», 3 класс опасности). ОБУВ глиоксаля в воздухе рабочей зоны - 
2 мг/м3 с пометкой «требуется защита кожи и глаз».

1.4. Средство предназначено:

- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

- для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Альфадез форте»

| Концентрация рабочего раствора (%) по: |  |  |  | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 л раствора |  | 10 л раствора |  |
| препарату | ДВ |  |  | средство | вода | средство | вода |
|  | ЧАС | ГА | глиоксаль |  |  |  |  |
| 5,00 | 0,600 | 0,200 | 0,400 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 20,00 | 2,400 | 0,800 | 1,600 | 200,0 | 800,0 | 2000 | 8000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА.

3.1. Средство применяют для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, металлов, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

3.2. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, а также стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и Методических указаний МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

3.3. Предварительную и окончательную очистку эндоскопов, а также предстерилизационную очистку перед стерилизацией изделий медицинского назначения проводят любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

3.4. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов и стерилизацию изделий медицинского назначения рабочим раствором средства «Альфадез форте» проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Для лучшего заполнения каналов средством и более полного удаления из них пузырьков воздуха используют шприцы, пипетки или другие вспомогательные средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Обрабатываемые изделия должны быть свободно размещены в емкости с раствором; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

3.5. При отмыве эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (в случае ее отсутствия допускается использование прокипяченной питьевой воды). При этом отмыв осуществляют последовательно в двух водах по 10 мин в каждой из них аналогично отмыву изделий после стерилизации согласно п.3.6. данной инструкции. Отмытые от остатков средства продезинфицированные эндоскопы помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления.

Продезинфицированные эндоскопы хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию изделий микроорганизмами.

3.6. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги и т.п.), защищая руки стерильными перчатками. Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132° С в течение 20 мин.

Отмываемые изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями не менее, чем 3:1. Изделия отмывают последовательно в двух водах по 15 мин в каждой из них. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают воду (не менее 20 мл) в течение 3-5 мин, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.7. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток. Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию изделий микроорганизмами.

4.8. Растворы средства для дезинфекции высокого уровня и стерилизации могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока. Во избежание разбавления растворов средства при многократном их использовании следует погружать в раствор только сухие изделия.

4.9. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов и стерилизацию изделий медицинского назначения проводят по режимам, указанным в табл. 2.

Таблица 2.

Режим дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения раствором средства «Альфадез форте»

| Вид обработки | Вид обрабатываемых изделий | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура раствора, 0С | Время выдержки, мин |
| Дезинфекция высокого уровня эндоскопов | Жесткие и гибкие эндоскопы | 5,00 | Не менее 20 | 20 |
| Стерилизация | Изделия медицинского назначения из металлов, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука, стекла (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) | 20 | Не менее 20 | 60 |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Приготовление рабочих растворов и работы по обработке изделий медицинского назначения и эндоскопов должны проводиться в отдельном хорошо проветриваемом помещении.

4.3. Емкости с рабочими растворами средства для обработки изделий медицинского назначения и эндоскопов должны быть закрыты.

4.4. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует проводить под проточной водой с тщательным промыванием всех каналов:

- для 5,0% рабочих растворов – не менее 10 мин;

- для 20,0% рабочих растворов – не менее 15 мин.

4.5. При работе следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.6. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.7. Работу с изделиями, контаминированными особо опасными инфекциями проводят в соответствии с СП 1.3.1285-03 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». Сотрудников обеспечивают специальной рабочей, защитной одеждой и обувью, средствами защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов в соответствии с утвержденными нормами.

4.8. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно! промыть их под струей воды в течение 10 – 15 мин и закапать 30% раствор сульфацила натрия и сразу обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, затем принять 10 – 15 таблеток измельченного  активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости следует обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: кожи рук – резиновые перчатки, глаз – защитные очки, органов дыхания – универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки «А».

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1 Контролируемые показатели

Таблица 3

Показатели качества дезинфицирующего средства «Альфадез форте»

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Внешний вид, цвет и запах | Прозрачная жидкость светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 7.1.2. | Показатель концентрации водородных ионов (рН) при 20оС | 6,0±1,0 |
| 7.1.3. | Массовая доля четвертичных аммониевых соединений, % | 12,0±1,5 |
| 7.1.4. | Массовая доля глутарового альдегида, % | 4,0±0,4 |
| 7.1.5. | Массовая доля глиоксаля, % | 8,0±0,4 |

- 7.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха

- Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла на белом фоне. Запах определяют органолептически.

- 7.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН)

- Показатель активности водородных ионов рН определяют потенциометрически.

- 7.4 Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений

- Массовую долю четвертичных аммониевых соединений алкилдиметил-бензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) определяют методом двухфазного титрования.

- Четвертичные аммониевые соединения титруют с помощью анионного стандартного раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин БА или эозин Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

## Средства измерений, реактивы, растворы

- Колбы мерные вместимостью 100, 500 и 1000 мл

- Пипетки вместимостью 1, 5, 10 и 20 мл

- Бюретка вместимостью 25 мл

- Додецилсульфат натрия ГСО 8049-94 (98,6%)

- Метиленовый голубой (индикатор)

- Эозин БА или эозин Н (индикатор)

- Хлороформ ч.д.а.

- Вода дистиллированная

- Спирт этиловый ректификованный

- Кислота серная х.ч.; 2,5 М раствор

- Кислота уксусная (х.ч. ледяная)

## Подготовка к анализу

Приготовление стандартного раствора додецилсульфата натрия: содержимое ампулы (0,1г) растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. Получают стандартный 0,00342 М раствор додецилсульфата натрия.

Приготовление раствора смешанного индикатора: раствор эозина приготавливают в мерной колбе вместимостью 500 мл; растворяют 1,40 г эозина БА или эозина Н в 10 мл воды, приливают 5 мл уксусной кислоты, затем добавляют до калибровочной метки этиловый спирт и перемешивают.

В стакане вместимостью 400 мл приготавливают раствор метиленового голубого: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл воды, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают.

Растворы индикаторов хранят раздельно.

#### Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора метиленового голубого добавляют четыре равные части раствора эозина и перемешивают. Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед анализом в необходимом количестве.

## Проведение анализа

- Около 1 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. С помощью пипетки дозируют 20 мл раствора пробы в мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл, добавляют 4 мл воды, 20 мл хлороформа, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 1 мл раствора смешанного индикатора и проводят титрование стандартным раствором додецилсульфата натрия. После прибавления каждой порции раствора додецилсульфата натрия цилиндр закрывают пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания нижнего (хлороформного) слоя в зелено-голубой цвет.

## Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых соединений в средстве (Х, %) вычисляют по формуле:

Х = 0,00122 * V1 * V2 *  100% / V3 * m

где 0,00122 – средняя масса четвертичных аммониевых соединений, соответствующая 1 мл стандартного раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,00342 моль/л, мг;

V1 - объем стандартного раствора додецилсульфата натрия концентрации точно с (С12Н25SO4Na) =0,00342 моль/ л, израсходованный на титрование, мл;

V2 - объем раствора пробы, мл;

V3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

m - масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 0,2%.

В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат

принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  10% для доверительной вероятности Р=0,95.

- 7.5. Определение массовой доли глутарового альдегида

Массовую долю глутарового альдегида в средстве определяют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием пробы на полимерном адсорбенте Полисорб-1 в режиме программирования температуры с применением абсолютной градуировки.

## Приборы, реактивы, растворы

##### Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000М», снабженный пла-менно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматографических данных «Хроматэк Аналитик» на базе персонального компьютера

### Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взве-шивания 200 г

Микрошприц вместимостью 1 мкл

Колбы мерные вместимостью 25 мл

Глутаровый альдегид 50% – с установленным содержанием действующего вещества

- Адсорбент – Полисорб-1 (0,10-0,25мм)

Вода дистиллированная

Азот газообразный

Водород баллонный или от генератора водорода типа ГВЧ

Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

## Приготовление градуировочной смеси

- В мерную колбу вместимостью 25 мл вносят около 0,14 г глутарового альдегида (50% раствор), взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду до калибровочной метки, после перемешивания вводят в хроматограф 0,5 мкл градуировочной смеси. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси.

## Условия работы хроматографа

-Объемный расход, мл/мин.: азот             20

водород       25

воздух          250

-Температура, оС   испарителя                   240

детектора                    250

-Температура колонки, программа: 170 оС  через 14 мин. нагрев до 180 оС со скоростью 15оС/мин.;

-Объем вводимой дозы                           0,5 мкл

Примерное время удерживания глутарового альдегида 10,7 мин. Выход хро-матограммы 25 мин.

Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости корректировке для эффективного разделения компонентов пробы и очистки колонки в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

## Выполнение анализа

- В мерную колбу вместимостью 25 мл вносят около 1,75 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют до калибровочной метки воду и после перемешивания вводят в хроматограф 0,5 мкл приготовленной пробы. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в пробе.

## Обработка результатов измерений

Массовую долю глутарового альдегида (ХГА, %) в средстве вычисляют по формуле:

- ХГА  =  S * Сг.с * а *  V / Sг.с. * m

где S - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемой пробе;

S.г.с. - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси;

Сг.с. – массовая концентрация глутарового альдегида, в градуировочной смеси, мг/мл;

а – массовая доля действующего вещества в аналитическом стандарте глутарового альдегида, %;

V – объем пробы после разведения, мл;

m – масса средства, мг.

За результат измерений принимают среднее значение двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения, равного 0,4 %. Доверительные границы относительной суммарной погрешности результата измерения  10 % при доверительной вероятности Р=0,95.

5.7 Определение массовой доли глиоксаля

Определение основано на титровании раствором гидроокиси натрия соляной кислоты, образующейся в результате взаимодействия альдегидов с гидроксиламмонийхлоридом. Массовую долю глиоксаля рассчитывают по разности между суммарным содержанием альдегидов и содержанием глутарового альдегида, определяемого газохроматографическим методом.

Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка вместимостью 25 мл

Пипетка вместимостью 5 мл

Цилиндр вместимостью 25 мл

Колбы конические вместимостью 200 мл

0,1% раствор бромфенолового синего (индикатор)

Гидроксиламин гидрохлорид; раствор концентрации с (NH2OH . HCl)=1 мол/л; готовят растворением в воде 69,49 г гидроксиламин гидрохлорида в мерной колбе вместимостью 1000 мл.

Натрия гидроокись; раствор концентрации с (NaOH) = 0,5 моль/л (0,5н)

Кислота соляная; раствор концентрации с (HCl) = 0,5 моль/л (0,5н)

Вода дистиллированная

Подготовка к анализу

Перед проведением анализа доводят значение рН раствора гидрок-силамин гидрохлорида до 3,4 единиц рН путем добавления к нему 0,5 н ра-створа NaOH.

Проведение анализа

В коническую колбу, вместимостью 200 мл, с притёртой пробкой, вносят около 3 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют 50 мл воды и доводят значение рН раствора до 3,4 единиц рН с помощью 0,5 н раствора соляной кислоты. Затем в раствор добавляют 25 мл раствора гидроксиламин гидрохлорида, нагревают до 60оС, сразу охлаждают до 20оС, добавляют 0,1 мл раствора бромфенолового синего и титруют 0,5 н раствором гидроокиси натрия до появления отчётливого синего окрашивания.

Обработка результатов

Массовую долю суммы альдегидов (Х∑, %) вычисляют по формуле:

Х∑ = 0,01451 * V * 100 / m

где 0,01451 – масса глиоксаля, соответствующая 1 мл раствора гидроокиси натрия концентрации точно с (NaOH) = 0,5 моль/л,г;

V – объем раствора натрия гидроокиси концентрации точно

с (NaOH) = 0,5 моль/л, израсходованный на титрование альдегидов в пробе, мл;

m – масса пробы, г.

Массовую долю глиоксаля (ХГЛ,, %) вычисляют по разности:

ХГЛ = Х∑  - 0,5794 * ХГА

где 0,5794 – коэффициент пересчета глутарового альдегида.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать + 10 % при доверительной вероятности Р=0,95.